ORDIN nr. 261 din 6 februarie 2007

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unităţile sanitare

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2007

Având în vedere prevederile <LLNK 12006    95 10 202 168 40>art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

în temeiul <LLNK 12006   862 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

vazand Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. E.N. 1.261/2007,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele tehnice privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Anexele nr. 1 "Lista substanţelor chimice active permise în produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană" şi nr. 2 "Lista standardelor din România aplicabile în unităţile sanitare, în domeniul curatarii, dezinfectiei şi sterilizarii" la normele tehnice se actualizează periodic, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în acord cu reglementările europene în domeniu.

ART. 3

La data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice se abroga <LLNK 12003   185 50BK01   0 54>Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curăţeniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii şi păstrarea sterilitatii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, unităţile sanitare publice şi private, autorităţile de sănătate publica judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Inspecţia Sanitară de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Bucureşti, 6 februarie 2007.

Nr. 261.

ANEXA

NORME TEHNICE

privind curatarea, dezinfectia şi sterilizarea în unităţile sanitare

CAP. I

Definiţii

ART. 1

În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

- autorizaţie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasarea pe piata, pe teritoriul României, de către autoritatea competenta, în urma unei cereri formulate de solicitant, conform <LLNK 12005   956 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

- înregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competenta, în urma unei cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe piata, pe teritoriul României, a unui produs biocid cu risc scăzut, după verificarea dosarului ce trebuie sa fie conform cu cerinţele cuprinse în <LLNK 12005   956 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare;

- curatare - etapa preliminară obligatorie, permanenta şi sistematica în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdariei (materie organică şi anorganica) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici, care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală sa se desfăşoare în condiţii optime de securitate;

- dezinfecţie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici;

- produse biocide - substantele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active, condiţionate într-o forma în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul sa distruga, sa împiedice, sa facă inofensiva şi sa prevină acţiunea sau sa exercite un alt efect de control asupra oricărui organism daunator, prin mijloace chimice sau biologice;

- substanta activa - o substanta sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciuperca (fung), ce are o acţiune generală sau specifica asupra ori impotriva organismelor dăunătoare;

- produs detergent-dezinfectant - produsul care include în compozitia sa substanţe care curata şi substanţe care dezinfecteaza. Produsul are acţiune dubla: curata şi dezinfecteaza;

- dezinfecţie de nivel înalt - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor şi a unui număr de spori bacterieni pana la 10^-4;

- dezinfecţie de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor în forma vegetativa, inclusiv Mycobacterium tuberculosis în forma nesporulata, a fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor bacterieni;

- dezinfecţie de nivel scăzut - procedura de dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în forma vegetativa, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusilor fără invelis şi a mucegaiurilor;

- antiseptic - produsul care previne sau impiedica multiplicarea ori inhiba activitatea microorganismelor; aceasta activitate se realizează fie prin inhibarea dezvoltării, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infectiei la nivelul tesuturilor;

- biofilm - caracteristica unui agent microbiologic de a adera şi a se fixa de o suprafata imersata prin secretia unor polimeri, ingreunand astfel accesul substanţelor active antimicrobiene;

- materiovigilenta - obligaţia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale;

- sterilizare - operaţiunea prin care sunt eliminate sau omorate microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativa, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretică a existenţei microorganismelor trebuie sa fie mai mica sau egala cu 10^-6;

- sterilizare chimica - un nivel superior de dezinfecţie care se aplica cu stricteţe dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suporta autoclavarea, realizand distrugerea tuturor microorganismelor în forma vegetativa şi a unui număr mare de spori.

CAP. II

Curatarea

ART. 2

(1) Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curatare.

(2) Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro- sau microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare.

ART. 3

Curatarea se realizează cu detergenti, produse de întreţinere şi produse de curatat.

ART. 4

În utilizarea produselor folosite în activitatea de curatare se respecta următoarele reguli fundamentale:

a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;

b) respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor în vigoare;

c) este interzis amestecul produselor;

d) este interzisă păstrarea produselor de curatare în ambalaje alimentare;

e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secţiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.

ART. 5

(1) Urmărirea şi controlul programului de curatare revin personalului unităţii sanitare, care, conform legislaţiei în vigoare, este responsabil cu supravegherea şi controlul infectiilor nosocomiale din unitate.

(2) Programul de curatare şi dezinfecţie este parte integrantă a planului propriu unităţii sanitare de supraveghere şi control ale infectiilor nosocomiale.

ART. 6

Depozitarea produselor şi a ustensilelor folosite la efectuarea curatarii se face respectându-se următoarele:

a) în unitatea sanitară, la nivel central, trebuie sa existe spaţii special destinate depozitarii produselor şi ustensilelor aflate în stoc, folosite în procesul de efectuare a curatarii;

b) spaţiile trebuie sa asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor pana la utilizare;

c) spaţiile de depozitare trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

- pavimentul şi pereţii trebuie sa fie impermeabili şi uşor de curatat;

- zona de depozitare trebuie sa permită aranjarea în ordine a materialelor de curatare şi accesul uşor la acestea;

- trebuie sa existe aerisire naturala;

- trebuie sa existe iluminat corespunzător;

- gradul de umiditate sa fie optim păstrării calităţii produselor;

d) în fiecare secţie sau compartiment trebuie sa existe încăperi special destinate depozitarii produselor şi ustensilelor utilizate pentru efectuarea curatarii, aflate în rulaj, şi pentru pregătirea activităţii propriu-zise;

e) încăperile de depozitare de pe secţii, respectiv compartimente, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

- pavimentul şi pereţii trebuie sa fie impermeabili şi uşor de curatat;

- trebuie sa existe aerisire naturala;

- trebuie sa existe iluminat corespunzător;

- locul de organizare a activităţii, sursa de apa şi suprafata zonei de depozitare trebuie sa permită aranjarea în ordine a materialelor de întreţinere;

- trebuie sa existe chiuveta cu apa potabilă rece şi calda, dotată pentru igiena personalului care efectuează curatarea, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

- trebuie sa existe chiuveta sau bazin cu apa potabilă, pentru dezinfectia şi spalarea ustensilelor folosite la efectuarea curatarii; dezinfectia, spalarea şi uscarea materialului moale folosit la curatare se pot face utilizându-se maşini de spălat cu uscator sau maşini de spălat şi uscatoare;

- trebuie sa existe suport uscator pentru manusile de menaj, mopurile, periile şi alte ustensile;

- trebuie sa existe pubela şi saci colectori de unica folosinta pentru deşeuri, conform legislaţiei în vigoare.

ART. 7

(1) Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curatarii se face zilnic, după fiecare operaţiune de curatare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spala, se curata, se dezinfecteaza şi se usucă. Curatarea şi dezinfectia ustensilelor complexe se efectuează în funcţie de recomandările producătorului.

(2) Personalul care executa operaţiunile de curatare şi dezinfecţie a materialului de curatare trebuie sa poarte manusi de menaj sau manusi de latex nesterile.

CAP. III

Dezinfectia

ART. 8

(1) Dezinfectia este procedura care se aplica numai după curatare. Se face excepţie de la aceasta regula atunci când pe suportul respectiv sunt prezente materii organice.

(2) În orice activitate de dezinfecţie se aplica măsurile de protecţie a muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele şi intoxicatiile.

ART. 9

Evaluarea dezinfectiei se face prin tehnici specifice descrise în Farmacopeea Romana.

A. Dezinfectia prin mijloace fizice

ART. 10

(1) Dezinfectia prin caldura uscata sau flambarea este utilizata exclusiv în laboratorul de microbiologie.

(2) Este interzisă flambarea instrumentului medico-chirurgical.

ART. 11

Dezinfectia prin caldura umeda se utilizează numai în cazul spalarii automatizate a lenjeriei şi a veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90°C.

ART. 12

(1) Dezinfectia cu raze ultraviolete este indicată în dezinfectia suprafeţelor netede şi a aerului în boxe de laborator, sali de operaţii, alte spaţii închise, pentru completarea măsurilor de curatare şi dezinfecţie chimica.

(2) Aparatele de dezinfecţie cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, sunt însoţite de documentaţia tehnica, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile şi modul de utilizare ale aparatelor, pentru a asigura o acţiune eficace şi lipsită de nocivitate.

B. Dezinfectia prin mijloace chimice

ART. 13

Dezinfectia prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide.

ART. 14

(1) Produsele biocide utilizate în unităţile sanitare se încadrează în grupa principala I, tip de produs 1 şi 2, conform anexei nr. 2 la <LLNK 12005   956 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul I de produs sunt utilizate pentru:

a) dezinfectia igienica a mainilor prin spalare;

b) dezinfectia igienica a mainilor prin frecare;

c) dezinfectia pielii intacte.

(3) Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

a) dezinfectia suprafeţelor;

b) dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie, manual, în băi cu ultrasunete, sau la maşini automate;

c) dezinfectia lenjeriei (material moale).

ART. 15

Etichetarea acestor produse trebuie sa respecte prevederile legislaţiei în vigoare.

ART. 16

Dezinfectia prin mijloace chimice reprezintă metoda principala de prevenire a infectiilor în unităţile sanitare. Dezinfectantul chimic, în funcţie de compoziţie şi concentraţie, poate sa inhibe creşterea microorganismelor (bacteriostatic, fungistatic, virustatic) sau sa aibă o acţiune letala asupra microorganismelor (bactericid, fungicid, virucid, sporicid).

ART. 17

(1) Dezinfectantii utilizaţi în domeniul medical se autorizeaza/înregistrează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) În domeniul medical nu se utilizează biocide la concentratii active în domeniul casnic.

ART. 18

După natura substanţelor chimice care intra în compozitia unui dezinfectant, aceştia se împart, în funcţie de modul de acţiune, în dezinfectanti care acţionează prin toxicitate celulara şi dezinfectanti care acţionează prin oxidare celulara.

ART. 19

Dezinfectantii care acţionează prin toxicitate celulara conţin substanţe active care blocheaza sinteza proteica la nivel citoplasmatic, precum şi proteinele responsabile de replicarea ADN-ului sau ARN-ului microorganismelor respective.

ART. 20

Dezinfectantii care acţionează prin oxidare celulara conţin substanţe active care oxideaza conţinutul citoplasmatic inhiband sinteza proteica, dezmembrand şi acizii nucleici purtători ai informaţiilor genetice.

ART. 21

În funcţie de tipul microorganismelor distruse, de timpul de contact necesar şi de concentratia utilizata, nivelurile de dezinfecţie sunt:

a) sterilizare chimica;

b) dezinfecţie de nivel înalt;

c) dezinfecţie de nivel intermediar;

d) dezinfecţie de nivel scăzut.

ART. 22

Sterilizarea chimica realizează distrugerea tuturor microorganismelor în forma vegetativa şi a unui număr mare de spori bacterieni, în cazul instrumentarului medical termosensibil.

ART. 23

Este obligatorie respectarea concentratiilor şi a timpului de contact specificate în autorizaţia/înregistrarea produsului.

ART. 24

Etapele sterilizarii chimice sunt:

a) dezinfecţie, cel puţin de nivel mediu, urmată de curatare;

b) sterilizare chimica prin imersie;

c) clatire cu apa sterila.

ART. 25

Sterilizarea chimica se realizează cu produse biocide autorizate/înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 26

(1) În vederea unei corecte practici medicale şi a eliminării oricărui risc în domeniul sanitar, soluţia chimica de sterilizare nu se va folosi mai mult de 48 de ore de la preparare, în cuve cu capac, sau maximum 24 de ore, în cazul utilizării în instalaţii cu ultrasunete. În ambele situaţii, numărul maxim de proceduri (cicluri de sterilizare) este de 30.

(2) În cazul soluţiilor care au termen de valabilitate mai mare de 48 de ore şi nu s-a efectuat numărul de proceduri permis, este obligatorie testarea concentratiei soluţiei cu benzi indicatoare speciale la începutul fiecărei noi proceduri, pana la epuizarea celor permise sau pana la termenul maxim de valabilitate specificat în fişa tehnica a produsului.

ART. 27

Pentru dezinfectia de nivel înalt, intermediar şi scăzut este obligatorie respectarea concentratiilor şi a timpului de contact specifice fiecărui nivel de dezinfecţie, care sunt precizate în autorizaţia/înregistrarea produsului.

ART. 28

Etapele dezinfectiei sunt:

a) dezinfectia de nivel scăzut, urmată de curatare, sau curatarea, în funcţie de suportul ce urmează sa fie tratat;

b) dezinfectia de nivel dorit, în funcţie de suportul ce urmează sa fie tratat;

c) clatirea.

ART. 29

Dezinfectia se realizează cu produse şi substanţe chimice autorizate/înregistrate, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 30

Termenul antiseptic se utilizează pentru produsele destinate dezinfectiei tegumentului şi/sau a mainilor.

ART. 31

Criteriile de utilizare şi păstrare corecta a produselor antiseptice sunt următoarele:

1. un produs antiseptic se utilizează numai în scopul pentru care a fost autorizat/înregistrat;

2. se respecta întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;

3. se respecta întocmai concentratia şi timpul de contact precizate în autorizaţia/înregistrarea produsului;

4. pe flacon se noteaza data deschiderii şi data limita pana la care produsul poate fi utilizat;

5. la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis şi închis corect;

6. flaconul se manipuleaza cu atentie; este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a nu se contamina;

7. este interzisă transvazarea în alt flacon;

8. este interzisă reconditionarea flaconului;

9. este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;

10. este interzisă amestecarea, precum şi utilizarea succesiva a doua produse antiseptice diferite;

11. se recomanda alegerea produselor antiseptice care se utilizează ca atare şi nu necesita dilutie;

12. sunt de preferat produsele condiţionate în flacoane cu cantitate mica;

13. după aplicare, antisepticul nu se indeparteaza prin clatire, deoarece se pierde efectul remanent; excepţie fac cele utilizate în neonatologie, pediatrie şi pentru irigarea cavitatilor, la care clatirea este necesară după fiecare aplicare;

14. se acorda o atentie deosebita compoziţiei produsului pentru utilizarea antisepticului la nou-născuţi;

15. se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta flaconului;

16. flacoanele trebuie păstrate la adapost de lumina şi departe de surse de caldura.

ART. 32

Igiena mainilor şi dezinfectia pielii se fac după cum urmează:

1. Spalarea mainilor se face utilizându-se apa şi sapun; spalarea igienica a mainilor nu este un substitut pentru dezinfectia igienica a mainilor.

2. Dezinfectia igienica a mainilor se face prin spalare sau frecare, utilizându-se un produs antiseptic. Un dispenser trebuie utilizat pentru aplicarea produsului; dispenserele trebuie sa fie întreţinute în buna stare de igiena şi funcţionare.

3. Procedeul de spalare a mainilor se efectuează conform informaţiilor furnizate de producător pe eticheta produsului; produsul trebuie sa fie recomandat pentru uz sanitar şi trebuie sa fie testat conform standardului EN 1499, care trebuie sa conţină indicaţii despre:

a) necesitatea umectarii prealabile a mainilor;

b) volumul de produs utilizat;

c) timpul de spalare;

d) frecventa aplicării produsului;

e) instrucţiunile speciale pentru utilizarea apei.

4. Procedeul de frecare a mainilor se efectuează conform informaţiilor furnizate de producător pe eticheta produsului; produsul trebuie sa fie recomandat pentru uz sanitar şi trebuie sa fie testat conform standardului EN 1500, care trebuie sa conţină indicaţii despre:

a) volumul de produs utilizat;

b) timpul de frecare;

c) frecventa aplicării produsului.

5. Dezinfectia chirurgicala a mainilor prin spalare sau prin frecare este procedura care se realizează numai după dezinfectia igienica a mainilor, utilizându-se un produs antiseptic.

6. Antisepticul se aplica după cum urmează:

a) pentru suprafeţele cutanate sarace în glande sebacee:

1. înainte de efectuarea injectiilor şi punctiilor venoase, cu un timp de acţiune de 15 secunde;

2. înainte de efectuarea punctiilor articulatiei, cavitatilor corpului şi organelor cavitare, precum şi a micilor intervenţii chirurgicale, cu un timp de acţiune de minimum un minut;

b) pentru suprafeţele cutanate bogate în glande sebacee:

1. înaintea tuturor interventiilor chirurgicale se aplica de mai multe ori pe zona care urmează a fi incizata, mentinandu-se umiditatea acesteia, cu un timp de acţiune de minimum 10 minute.

Antisepticul poate fi aplicat folosindu-se pulverizarea sau procedura de ştergere; dacă se foloseşte procedura de dezinfecţie prin ştergere, materialele trebuie sa îndeplinească cerinţele pentru proceduri antiseptice pentru a putea fi folosite.

ART. 33

Procedurile recomandate, în funcţie de nivelul de risc, se efectuează conform tabelului:

*T*

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nivelul de risc              Proceduri                     Indicaţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Minim       - spalarea mainilor sau      - când mâinile sunt vizibil murdare

- dezinfectia igienica a     - la începutul şi la sfârşitul

mainilor prin frecare        programului de lucru

- înainte şi după scoaterea manusilor

(sterile sau nesterile)

- înainte şi după activităţile de

curatare

- înainte şi după contactul cu

pacientii

- după utilizarea grupului sanitar

(WC)

Intermediar - dezinfectia igienica a     - după contactul cu un pacient izolat

mainilor prin frecare sau    septic

- dezinfectia igienica a     - înainte de realizarea unei

mainilor prin spalare        proceduri invazive

- după orice contact accidental cu

sangele sau cu alte lichide

biologice

- după contactul cu un pacient

infectat şi/sau cu mediul în care

sta

- după toate manevrele potenţial

contaminante

- înainte de contactul cu un pacient

izolat profilactic

- înaintea realizării unei punctii

lombare, abdominale, articulare sau

similare

- înaintea manipulării dispozitivelor

intravasculare, tuburilor de dren

pleurale sau similare

- în cazul manevrelor contaminante

efectuate succesiv la acelaşi

pacient

- înainte şi după îngrijirea plagilor

Înalt       - dezinfectia chirurgicala   - înainte de toate intervenţiile

a mainilor prin frecare      chirurgicale, obstetricale

sau                        - înaintea tuturor manevrelor care

- dezinfectia chirurgicala     necesita o asepsie de tip

a mainilor prin spalare      chirurgical: montarea cateterelor

centrale, punctii amniotice,

rahidiene şi alte situaţii similare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

ART. 34

Pentru realizarea unei dezinfectii eficiente se iau în considerare următorii factori care influenţează dezinfectia:

a) spectrul de activitate şi puterea germicida (tipul de microorganism, rezistenta microorganismelor);

b) natura microorganismelor pe suportul tratat;

c) prezenta de material organic pe echipamentul/suportul care urmează sa fie tratat;

d) natura suportului care urmează sa fie tratat;

e) concentratia substanţei dezinfectante;

f) timpul de contact şi temperatura;

g) susceptibilitatea dezinfectantilor chimici de a fi inactivati de diferite substanţe, asa cum este prevăzut în autorizaţia/înregistrarea produsului;

h) tipul de activitate antimicrobiana (bacterii, virusuri, fungi) din care rezulta eficacitatea produsului;

i) efectul pH-ului;

j) stabilitatea produsului ca atare sau a soluţiilor de lucru.

ART. 35

Criteriile de alegere corecta a dezinfectantelor sunt următoarele:

a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;

b) timpul de acţiune;

c) în funcţie de secţie, acestea trebuie sa aibă eficienta şi în prezenta substanţelor interferente: sânge, puroi, voma, diaree, apa dura, materii organice;

d) sa aibă remanenta cat mai mare pe suprafeţe;

e) sa fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;

f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil şi inflamabil) pentru personal şi pacienti;

g) sa fie uşor de utilizat;

h) sa fie stabile în timp;

i) sa fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu.

ART. 36

Criteriile de utilizare şi păstrare corecta a produselor dezinfectante:

a) un produs dezinfectant se utilizează numai în scopul indicat prin autorizaţie/înregistrare;

b) se respecta întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;

c) se respecta întocmai concentratia şi timpul de contact indicate în autorizaţie/înregistrare;

d) se tine cont de incompatibilităţile produsului;

e) niciodată nu se amesteca produse diferite;

f) în general, produsele dezinfectante nu se utilizează ca atare, necesita dilutii; este de preferat ca soluţia respectiva sa se facă în cantitatea strict necesară şi sa se utilizeze imediat, dar nu mai mult de 48 de ore de la preparare; dacă nu este deja facuta, soluţia de lucru ar trebui sa fie proaspăt preparata;

g) soluţiile se prepara utilizându-se un sistem de dozare gradat;

h) se noteaza pe flacon data preparării soluţiilor respective;

i) se respecta durata de utilizare a soluţiilor; în funcţie de produs, aceasta poate varia de la câteva ore la câteva săptămâni;

j) în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, produsul respectiv nu se mai foloseşte;

k) întotdeauna manipularea se face purtandu-se echipament de protecţie;

l) se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde informaţiile de pe eticheta produsului;

m) flacoanele trebuie păstrate la adapost de lumina şi departe de surse de caldura.

C. Reguli generale de practica a dezinfectiei şi a dezinfectantelor

ART. 37

(1) Dezinfectia profilactica completează curatarea, dar nu o suplineste şi nu poate înlocui sterilizarea.

(2) Eficienta dezinfectiei profilactice este condiţionată de o riguroasă curatare prealabilă.

(3) Pentru dezinfectia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus; dezinfectia se practica înainte de instituirea măsurilor de curatare.

(4) Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile şi timpii de acţiune specificati în autorizaţie/înregistrare.

(5) Se recomanda utilizarea de cuve cu capac şi gratar, pentru dezinfectia instrumentarului.

(6) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:

a) cunoaşterea exactă a concentratiei de lucru în funcţie de suportul supus dezinfectiei;

b) folosirea de recipiente curate;

c) utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate şi eficacitate, conform unei corecte practici medicale, pentru a se evita contaminarea şi degradarea sau inactivarea lor;

d) controlul chimic şi bacteriologic, prin sondaj al produselor şi soluţiilor dezinfectante în curs de utilizare.

(7) Utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecţie a muncii, care sa prevină accidentele şi intoxicatiile.

(8) Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante.

(9) În fiecare încăpere în care se efectuează operaţiuni de curatare şi dezinfecţie trebuie sa existe în mod obligatoriu un grafic zilnic orar, în care personalul responsabil va inregistra tipul operaţiunii, ora de efectuare şi semnatura; aceste persoane trebuie sa cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentratia de lucru.

ART. 38

Procesarea suporturilor suprafeţelor, instrumentarului şi echipamentelor medicale înainte sau după utilizare trebuie sa fie corecta, pentru a preveni infectiile nosocomiale.

ART. 39

Alegerea metodei de dezinfecţie şi/sau sterilizare pentru suprafeţe, instrumentar şi echipamente trebuie sa ţină cont de categoria din care acestea fac parte şi de modul în care sunt folosite în asistenta acordată pacientilor. Pentru dispozitivele medicale invazive este necesară eficacitatea impotriva mycobacteriei atipice (eficacitate mycobactericida), procesul trebuind sa fie eficace impotriva M. terrae şi M. avium.

ART. 40

Suprafeţele, instrumentarul şi echipamentele sunt clasificate după cum urmează:

a) critice- cele care vin în contact cu sau penetreaza tesuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile. În aceasta categorie intra: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenta la naştere, echipamentul personalului din sălile de operaţii, câmpuri operatorii, mesele şi tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele şi seringile, cateterele cardiace şi urinare, dispozitivele pentru hemodializa, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctura, acele utilizate în neurologie;

b) semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluţii de continuitate. În aceasta categorie intra: suprafata interioară a incubatoarelor pentru copii şi dispozitivele ataşate acestora (masca oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile şi rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistica, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie şi respiratie asistată, diafragmele, termometrele de sticla, termometrele electronice, ventuzele, varfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselang-urile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticonceptionale, accesoriile pompitelor de lapte.

Suprafeţele inerte din secţii şi laboratoare, stropite cu sânge, fecale sau cu alte secretii şi/sau excretii potenţial patogene, şi cazile de hidroterapie utilizate pentru pacientii a căror piele prezintă soluţii de continuitate sunt considerate semicritice;

c) noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. În aceasta categorie intra: stetoscoape, plosti, urinare, manseta de la tensiometru, specul auricular, suprafeţele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafeţele dispozitivelor medicale care sunt atinse şi de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

Suprafeţele inerte, cum sunt pavimentele, pereţii, mobilierul de spital, obiectele sanitare s.a., se încadrează în categoria noncritice.

ART. 41

Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează sa fie tratat sunt:

*T*

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Suportul de tratat     Metoda de aplicare              Observaţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1                       2                            3

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Suprafeţe

Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentratiilor

de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Pavimente (mozaic,      Ştergere         Curatare riguroasă, apoi dezinfecţie

ciment, linoleum,                        (ce poate fi de nivel scăzut, mediu

lemn etc.)                               sau înalt ca în cazul prezentei

produselor biologice)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Pereţi (faianta,        - Ştergere       Se insista asupra curatarii părţilor

tapet lavabil,          - Pulverizare*)  superioare ale pervazurilor şi a

uleiati etc.), usi,                      altor suprafeţe orizontale, precum

ferestre (tocarie)                       şi ale colturilor, urmată de dezin-

fectie (ce poate fi de nivel scăzut,

mediu sau înalt ca, de exemplu, în

cazul prezentei produselor

biologice)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Mobilier, inclusiv     - Ştergere        Curatare riguroasă şi dezinfecţie de

paturi şi noptiere     - Pulverizare*)   nivel scăzut sau mediu a suprafe-

(din lemn, metal,                        telor orizontale (partea superioară

plastic)                                a dulapurilor, a rafturilor etc.)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Mese de operaţie,      - Ştergere        - Curatare riguroasă şi dezinfectia

mese instrumentar,     - Pulverizare*)     suprafeţelor orizontale

suprafeţe pentru                         - Dezinfecţie de nivel înalt,

pregătirea                                 curatare, dezinfecţie de nivel

tratamentului,                             înalt  ca, de exemplu, în cazul

suprafeţe pentru                           produselor biologice provenite

depozitarea temporară                      de la pacienti

a produselor

patologice recoltate,

lampi scialitice,

mese de infasat,

mese de lucru

în laborator (pot

intra şi în categoria

semicritice)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Musamale din cauciuc   - Ştergere        Dezinfecţie de nivel mediu, apoi

sau plastic, colac     - Imersie         curatare

din cauciuc etc.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Carucioare, targi      Ştergere          - Curatare, dezinfecţie de nivel

mediu sau înalt

- În funcţie de prezenta produselor

biologice de la pacienti, întâi se

realizează dezinfectia de nivel

înalt, apoi se curata

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curatare

Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentratiilor

de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Băi, baite pentru      Ştergere          Curatare, dezinfecţie de nivel mediu

copii, chiuvete,                         sau înalt

bazine de spalare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Plosti, olite,         - Imersie         - După golire se foloseşte 1 vol.

urinare                - Maşini          soluţie dezinfectant nivel mediu

automate        pentru 1 vol. recipient, curatare,

apoi dezinfecţie de nivel înalt

- Se păstrează uscate în locuri

special destinate

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Grupuri sanitare       Ştergere          Curatare, dezinfecţie de nivel mediu

(WC, bazine,

scaune WC, pisoare),

gratare din lemn

sau plastic pentru

băi şi duşuri

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sifoane de             Se toarna un produs

pardoseala, sifoane    dezinfectant de

de scurgere            nivel scăzut

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Galeti pentru          Spalare           - Curatare

curatare, ustensile                      - În cazul în care se folosesc la

pentru curatare                          materii organice, întâi dezinfecţie

(perii, mop, teu,                        de nivel mediu sau scăzut, apoi

lavete, carpe etc.)                      curatare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Recipiente pentru      Spalare           Curatare, dezinfecţie de nivel scăzut

colectarea

deşeurilor menajere,

pubele

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Lenjerie şi echipament de protecţie

Folosirea dezinfectantelor pentru lenjerie, cu respectarea concentratiilor de

utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Lenjerie contaminata   Inmuiere în       Se pot folosi maşini de spălat

(murdarita cu excre-    4 litri de        automate cu program de dezinfecţie

mente, produse         de soluţie        inclus; necesita predezinfectie

patologice şi          la 1 kg           iniţială şi dezinfecţie finala.

lenjerie care          de lenjerie

provine de la

bolnavi contagiosi)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Alte categorii                           Spalare la maşini automate cu ciclu

termic de dezinfecţie sau fierbere

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Echipament de          Inmuiere          Se dezinfecteaza numai cel

protecţie                                contaminat.

şi de lucru din

material textil

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sorturi                Ştergere          Curatare urmată de dezinfecţie

impermeabile din                         de nivel mediu sau înalt

cauciuc şi

plastic

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Zone de preparare şi distribuire alimente

Folosirea dezinfectantelor recomandate pentru uz în bucatarii, oficii

alimentare, dezinfectia veselei, recipientelor, tacamurilor, ustensilelor, cu

respectarea concentratiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform

recomandărilor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vesela, tacamuri,      Imersie sau       Curatare, dezinfecţie, clatire

alte ustensile         ştergere          Pentru dezinfecţie se utilizează un

de consum,                               produs biocid care se încadrează în

echipamente                              tipul de produs 4.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Suprafeţe              - Ştergere        Curatare, dezinfecţie, clatire

(pavimente, pereţi,    - Pulverizare*)   Pentru dezinfecţie se utilizează un

mese)                                    produs biocid care se încadrează în

tipul de produs 2.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Instrumentar, echipamente

Folosirea dezinfectantelor pentru instrumentar, cu respectarea concentratii-

lor de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor.

Nu se utilizează detergentii casnici, anionici pentru curatarea instrumenta-

rului, echipamentelor.

La curatare se utilizează numai detergenti special destinaţi, inclusiv

detergenti enzimatici urmati de dezinfectanti de nivel înalt.

Dacă se utilizează dezinfectanti de nivel înalt cu efect de curatare nu se

mai folosesc detergentii enzimatici, curatarea şi dezinfectia având loc

simultan şi complet.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Procesarea             Imersie           - Dezinfecţie cel puţin de nivel

suporturilor                             mediu şi curatare, urmată de

(instrumentar,                           sterilizare prin caldura

echipamente)                             - Dezinfecţie cel puţin de nivel

critice                                  mediu, curatare, urmată de sterili-

zare chimica (pentru instrumentarul

care nu suporta sterilizarea prin

caldura)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Procesarea             - Imersie         Dezinfecţie de nivel mediu, curatare

suporturilor           - Ştergere        sau dezinfecţie de nivel mediu,

(suprafeţe,              pentru          urmată de sterilizare chimica

instrumentar,            suprafeţe       (pentru instrumentarul care nu

echipamente)                             suporta sterilizarea prin caldura)

semicritice

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Termometre (orale,     - Imersie         - Dezinfecţie de nivel mediu,

rectale)               - Ştergere          curatare

- Soluţii dezinfectante preparate

zilnic

- A nu se amesteca în timpul

procesarii termometrele orale cu

cele rectale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Incubatoare,           Ştergere          - Curatare urmată de dezinfecţie

izolete, masti de                          de nivel înalt

oxigen

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Cazarmament

Folosirea dezinfectantelor special destinate, de nivel mediu, iar pentru

obiectele care provin de la bolnavii contagiosi (BK), în spaţii special

amenajate, a dezinfectantelor de nivel înalt, în absenta pacientilor

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Saltele, huse          Pulverizare*)     În spaţii etanseizate şi în funcţie

pentru saltele,                          de:

perne, paturi,                           - temperatura

halate din molton,                       - umiditate relativă

îmbrăcăminte                             - timpul de expunere

───────────────────────────────────────────────────────

Vaporizare        Camera specială

───────────────────────────────────────────────────────

Vaporizare        În saloane şi alte spaţii de cazare

şi în funcţie de:

- temperatura

- umiditate relativă

- timpul de expunere

Doar în cazuri speciale (eliminatori

de BK)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Spaţii închise

Folosirea dezinfectantelor special destinate dezinfectiei aerului, de nivel

înalt, lipsite de toxicitate; se interzice utilizarea aldehidelor de orice

natura.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Sali de operaţie,      Pulverizare*)     În spaţii etanse şi în funcţie de:

sali de naştere,                         - temperatura

saloane, cabinete                        - umiditate relativă

- timpul de expunere

───────────────────────────────────────────────────────

Vaporizare/       Aparatura electronica şi de respi-

Aerosolizare      ratie este protejata sau scoasa din

spaţiul în care se face dezinfectia.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Diverse

Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentratiilor

de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor producătorului

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Jucarii din            - Spalare         Curatare şi dezinfecţie de nivel

plastic,               - Ştergere        înalt sau mediu

cauciuc sau            - Pulverizare*)   Atentie clatire

lemn

Jucarii din

material textil

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Telefoane              Ştergere          Curatare şi dezinfecţie de nivel

scăzut, mediu

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ambulante,             - Pulverizare*)   Curatare şi dezinfecţie de nivel

mijloace auto          - Ştergere        mediu sau înalt

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

*) În cazul în care dezinfectantul se aplica prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificată în autorizaţie/înregistrare pentru a fi utilizata pentru un mp sau un mc la timpii recomandaţi.

ART. 42

Dezinfectia curenta şi/sau terminala, efectuată numai cu dezinfectanti de nivel înalt, este obligatorie în:

a) secţiile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile;

b) situaţia evoluţiei unor focare de infectii nosocomiale;

c) situaţiile de risc epidemiologic (evidentierea cu ajutorul laboratorului a circulaţiei microorganismelor patonege);

d) secţiile cu risc înalt: secţii unde sunt asistaţi pacienti imunodeprimati, arsi, neonatologie, prematuri, secţii unde se practica grefe/transplant (de maduva, cardiace, renale etc.), secţii de oncologie şi onco-hematologie;

e) blocul operator, blocul de naşteri;

f) secţiile de reanimare, terapie intensiva;

g) serviciile de urgenta, ambulanta, locul unde se triaza lenjeria;

h) orice alta situaţie de risc epidemiologic identificata.

CAP. IV

Sterilizarea

ART. 43

Sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale, ale carei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, trebuind sa fie supusă validării, supravegherii bunei funcţionari, precum şi asigurării unei pastrari corespunzătoare a materialelor sterilizate.

ART. 44

Sunt obligatorii controlul permanent al operaţiunilor, respectarea permanenta a procedurilor stabilite, precum şi asigurarea conformitatii produselor la exigenţele specificate în standardul EN ISO 9001/2000 menţionat în anexa nr. 2.

ART. 45

Obţinerea stării de sterilitate, precum şi menţinerea ei pana la momentul utilizării reprezintă o obligaţie permanenta a unităţilor sanitare.

ART. 46

Unităţile sanitare trebuie sa garanteze acelaşi nivel de securitate a pacientilor, atât în cazul utilizării de dispozitive medicale achiziţionate de pe piata, cat şi al utilizării celor sterilizate în unitatea sanitară.

ART. 47

Este interzisă reprocesarea în vederea reutilizarii a dispozitivelor şi materialelor de unica folosinta.

ART. 48

Toate dispozitivele medicale şi materialele care urmează a fi sterilizate trebuie dezinfectate, curatate şi dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

ART. 49

Organizarea activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe, respectiv curatarea, dezinfectia şi impachetarea, stocarea şi livrarea, va tine cont de necesitatea respectării circuitelor, a evitării golurilor de control pe parcursul realizării lor şi a utilizării altor spaţii decât cele anume desemnate.

ART. 50

Serviciul de sterilizare din unităţile sanitare de orice tip trebuie sa fie amenajat într-un spaţiu special destinat, în vederea desfăşurării activităţilor din etapele menţionate.

ART. 51

Organizarea activităţii serviciilor de sterilizare cuprinde:

a) circuitul de colectare, recipientele şi mijloacele de transport pentru dispozitivele murdare, nesterile;

b) asigurarea ariei de curatare în vederea diminuării încărcăturii microbiene şi eliminării încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

c) verificarea stării de funcţionare a aparaturii;

d) spaţiul curat pentru inventarierea şi impachetarea dispozitivelor medicale;

e) sterilizarea propriu-zisa şi sistemul de control al procesului;

f) procedurile de control şi marcare a produselor finite;

g) tratarea neconformitatilor;

h) înregistrarea şi arhivarea datelor privind parcursul procesului, în vederea asigurării trasabilitatii (ISO 8402), care este un element de sistem de calitate şi este parte componenta a materiovigilentei;

i) circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;

j) instruirea personalului;

k) echipamentul de protecţie al personalului.

ART. 52

Circuitele se stabilesc astfel încât sa asigure securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale.

ART. 53

Se efectuează controlul mediului, conform metodologiei prevăzute de Farmacopeea Romana, în vederea:

a) evaluării problemelor existente;

b) remedierii defectiunilor;

c) supravegherii şi corectării condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare şi a activităţilor conexe.

ART. 54

În vederea controlului mediului se monitorizează şi se controlează:

a) calitatea aerului, apei şi a fluidelor utilizate;

b) starea de igiena a suprafeţelor;

c) modul de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;

d) modul de funcţionare a echipamentelor de control, măsura şi testare;

e) ţinuta şi formarea profesională ale personalului.

ART. 55

În unităţile de asistenta medicală, sterilizarea se realizează prin metode fizice, abur sub presiune sau abur la temperatura şi presiune ridicate/scăzute, caldura uscata, precum şi prin metode combinate fizico-chimice.

ART. 56

(1) Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura se sterilizeaza chimic numai cu produse autorizate/înregistrate. În vederea unei bune practici medicale şi eliminării oricărui risc în domeniul sanitar, orice utilizator este obligat sa ţină evidenta tuturor procedurilor de sterilizare chimica în Registrul de sterilizare chimica. Se vor completa obligatoriu:

a) produsul utilizat şi concentratia de lucru;

b) data şi ora preparării soluţiei de lucru;

c) ora începerii fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedura;

e) ora terminării fiecărei proceduri (ciclu) de sterilizare;

f) numele şi semnatura persoanei care a efectuat procedura.

(2) Acest registru va fi pus la dispoziţia organelor de control sanitar şi poate constitui, după caz, proba medico-legală.

ART. 57

Sterilizarea cu vapori de apa saturati sub presiune trebuie sa fie metoda de electie, dacă dispozitivul medical suporta aceasta procedura.

ART. 58

Sterilizarea se realizează numai cu aparate de sterilizare autorizate şi avizate conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 59

Presiunea, temperatura şi timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranta pentru eficacitatea sterilizarii în funcţie de aparat.

ART. 60

Trebuie respectate instrucţiunile de utilizare din cartea tehnica a aparatului cu privire la temperatura, presiunea şi timpul de sterilizare recomandate de producător, în funcţie de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.

ART. 61

Personalul medical responsabil cu respectarea calităţii procedurilor de sterilizare va fi instruit şi calificat pentru fiecare tip de aparat de sterilizat şi va face dovada de certificare a acestui lucru.

ART. 62

Instrucţiunile de utilizare pentru fiecare sterilizator se vor afişa la loc vizibil.

ART. 63

La verificarea calităţii sterilizarii la sterilizatorul cu abur sub presiune, care are sistem de înregistrare automată a ciclului de sterilizare diagrama, se efectuează analiza acesteia:

a) prin compararea cu diagrama-tip furnizată de producător;

b) prin analiza diagramei, urmărind presiunea şi temperatura atinse, înregistrate pentru fiecare faza a ciclului, în funcţie de programul ales.

ART. 64

La verificarea calităţii sterilizarii la sterilizatorul cu abur sub presiune care nu are sistem de înregistrare automată a ciclului de sterilizare, pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comanda şi se noteaza temperatura şi presiunea atinse pentru fiecare faza a ciclului. În aceasta situaţie este obligatorie utilizarea indicatorilor biologici (bacteriologici).

ART. 65

Se verifica vizual integritatea pachetelor ambalate în hârtie specială sau pungi hârtie plastic, după care se închide imediat colierul casoletelor.

ART. 66

Se verifica obligatoriu indicatorii fizico-chimici de eficienta ai sterilizarii:

a) virarea culorii benzilor adezive cu indicator fizico-chimic de lipit pe cutii, casolete, pachetele ambalate în hârtie specială sau imprimate pe punga hârtie plastic;

b) virarea culorii la indicatorii "integratori" plasati în interiorul fiecărui pachet sau într-un pachetel-test în fiecare cos, verificandu-se temperatura, timpul şi saturatia vaporilor.

ART. 67

Pentru materialele ambalate în pungi hârtie plastic, verificarea se poate face prin transparenta plasticului. Pentru materialele ambalate în cutii metalice, verificarea se face prin verificarea pachetelului-test atasat la fiecare cos.

ART. 68

Materialul se considera nesterilizat şi nu se utilizează când virarea culorii indicatorilor nu s-a realizat.

ART. 69

Este obligatoriu controlul umiditatii textilelor.

ART. 70

(1) Pentru sterilizarea textilelor la autoclava, se utilizează o casoleta-test care se plaseaza între celelalte casolete în mijlocul încărcăturii. Casoleta-test se pregăteşte în funcţie de dimensiunea acesteia, realizandu-se o incarcatura cu textile, şi se plaseaza teste de tifon impaturit, cu o greutate de circa 20 g, în casoleta, în poziţiile: sub capac, la mijloc şi la fund, pe axul casoletei. Testele se cantaresc la balanţa electronica, înainte de a fi puse în casolete şi după scoaterea de la sterilizare din autoclava. Diferenţa de greutate exprimată în procent reprezintă creşterea umiditatii textilelor în cele 3 puncte investigate.

(2) Pentru aparatele la care uscarea se realizează în condiţii bune, testele, indiferent de poziţia lor în casoleta, indica valori sub 5% (pentru autoclavele româneşti) sau 1% (pentru noile tipuri de autoclave). În caz ca aceasta norma de umiditate este depăşită, este obligatorie verificarea functionarii autoclavei.

ART. 71

Filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic se schimba conform recomandărilor producătorului aparatului. Sunt de preferat filtrele de unica utilizare. Eficienta filtrului trebuie sa fie de 99,998% pentru particule de ordinul de mărime 0,3 micro (0,0003 mm).

ART. 72

Este interzisă funcţionarea autoclavelor fără filtru sau cu filtru carbonizat.

ART. 73

Cutiile, casoletele, coşurile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteaza notandu-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea.

ART. 74

În registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: data şi numărul autoclavei, atunci când sunt mai multe, conţinutul pachetelor din sarja şi numărul lor, numărul sarjei, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea şi care eliberează materialul steril; se ataşează diagrama ciclului de sterilizare (acolo unde se efectuează înregistrarea automată), rezultatul testelor biologice, observaţii, data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului.

ART. 75

Verificarea calităţii penetrarii aburului se realizează zilnic, înainte de efectuarea primei sterilizari, cu ajutorul testului Bowie & Dick pentru verificarea calităţii penetrarii aburului.

ART. 76

(1) Se utilizează un pachet-test compus din prosoape de bumbac de 30/30 cm, care se pun unul peste altul realizand o înălţime de 27,5 cm; în mijlocul acestora se plaseaza hârtia-test Bowie & Dick de aceeaşi dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se ambaleaza etans într-un camp operator, se închide cu banda adeziva cu indicator chimic de virare a culorii. Pachetul-test astfel confectionat se plaseaza singur în mijlocul incintei autoclavei.

(2) Se realizează un ciclu de sterilizare complet (cu pre-şi postvacuumare) la temperatura de 134°C, timp de 3,5 minute.

(3) La sfârşitul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet testul şi se interpretează rezultatul. Dacă ciclul a fost eficient (absenta aerului rezidual sau a pungilor de aer), schimbarea culorii modelului geometric imprimat este uniforma. Dacă penetrarea aburului nu a fost uniforma, au existat pungi de aer, culoarea benzilor este neuniforma (apar pete mai clare). În aceasta situaţie, sterilizarea nu a fost eficienta, sterilizatorul nu trebuie utilizat şi se apelează la tehnician pentru verificare.

ART. 77

Testul Bowie & Dick trebuie utilizat:

a) zilnic, dacă la autoclava se sterilizeaza textile;

b) cel puţin o data pe saptamana, la autoclavele care sterilizeaza instrumentar;

c) după fiecare reparatie a autoclavei.

ART. 78

În vederea controlului eficacitatii sterilizarii sunt admişi următorii indicatori biologici:

1. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnati pe suporti de bumbac sub forma de peticele sau fire de ata în concentratii de 10^-6 UFC

Aceştia se pun în interiorul unei cutii-test. Cutia-test se introduce în autoclava odată cu materialul de sterilizat şi se realizează ciclul complet de sterilizare. La sfârşitul ciclului, indicatorul biologic este trimis la laborator, unde este extras, insamantat şi incubat; citirea se face la 7 zile.

2. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnati pe suport şi condiţionat împreună cu mediul de cultura infiolat.

La sfârşitul ciclului se sparge fiola prin presiune asupra tubului exterior şi se incubeaza. Citirea se face la 24 sau 48 de ore.

Se recomanda citirea cu atentie a prospectului şi respectarea recomandărilor producătorului.

3. Controlul bacteriologic al sterilizarii la autoclava cu suspensie de spori de Bacillus stearothermophyllus în soluţie nutritiva, cu indicator de pH

Mod de utilizare:

a) fiolele-test se introduc în autoclava la diferite niveluri printre dispozitivele medicale şi materialele supuse sterilizarii la 120°C. Se efectuează sterilizarea la parametrii indicaţi de către producător (de exemplu, 120°C, timp de 30 de minute);

b) după sterilizare, fiolele sunt aşezate într-un incubator de 56°C;

c) citirea rezultatelor:

- menţinerea aspectului (culoare, transparenta) nemodificat arata o sterilizare corecta;

- virajul la galben al indicatorului de pH şi o uşoară opalescenta a conţinutului indica o sterilizare sub parametrii de eficienta optima (au rămas spori viabili, s-au cultivat şi au modificat aspectul produsului).

Acest test nu este indicat pentru controlul sterilizarii la autoclava la temperaturi mai mari de 120°C.

Modificarea culorii violet a produsului la nuante de violet roscat pana la galben, chiar la scoaterea fiolelor din autoclava, indica depăşirea temperaturii de 120°C. Aceasta modificare de culoare se datorează degradării chimice a substratului din cauza temperaturii ridicate. Asemenea fiole nu mai este necesar sa fie incubate, deoarece sporii din fiola au fost distrusi.

ART. 79

(1) Durata menţinerii sterilitatii materialelor ambalate în cutii metalice perforate sau în casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii cutiilor şi casoletelor închise.

(2) Durata menţinerii sterilitatii materialelor ambalate în pungi hârtie plastic sudate este de doua luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului.

(3) Durata menţinerii sterilitatii materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în doua straturi de hârtie, fără soluţii de continuitate) este de o luna de la sterilizare.

ART. 80

Evaluarea eficacitatii sterilizarii se face:

1. Pentru fiecare ciclu:

a) pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comanda şi se noteaza temperatura şi presiunea atinse pentru fiecare faza a ciclului sau se analizează diagrama;

b) se citeşte virarea culorii indicatorului pentru temperatura de pe banda adeziva; se citeşte virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, care controlează timpul, temperatura şi saturatia vaporilor;

2. Zilnic:

a) se controlează calitatea penetrarii aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick;

b) controlul cu indicator biologic (Bacillus stearothermophyllus) pentru autoclavele din staţiile centrale de sterilizare sau pentru autoclavele care nu sunt echipate cu dispozitiv automat de înregistrare (diagrama).

ART. 81

Întreţinerea (mentenanta) autoclavelor se efectuează de un tehnician autorizat pentru verificarea functionarii acestora, cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului, dar cel puţin o data pe trimestru.

ART. 82

Orice defectiune aparuta la autoclava necesita intervenţia tehnicianului autorizat.

ART. 83

După intervenţia pe aparat se efectuează:

a) verificarea parametrilor aparatului, urmărind înregistrările de temperatura şi presiune (pe panoul frontal sau diagrama);

b) testul Bowie & Dick pentru verificarea calităţii penetrarii aburului;

c) controlul umiditatii textilelor.

ART. 84

Amplasarea, dotarea, exploatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor de sterilizare se fac conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 85

Se utilizează numai aparate autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice.

ART. 86

Se vor elabora şi afişa instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea aparatelor, precum şi măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglari la fiecare loc de munca.

ART. 87

Asistenta medicală responsabilă cu sterilizarea va fi instruita şi acreditata sa lucreze cu vase sub presiune.

ART. 88

Sterilizarea apei pentru spalarea chirurgicala se efectuează în autoclava pentru sterilizarea apei, potrivit instrucţiunilor de utilizare din cartea tehnica a acesteia, la o presiune de sterilizare de 1,5 bari şi un timp de sterilizare de 30 de minute, precum şi în diferite aparate, filtre sau alte dispozitive autorizate conform legii.

ART. 89

Reţeaua de alimentare şi distribuire a apei sterile de la autoclave la spalatoare trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

a) distanta maxima de la autoclava la punctul de distribuţie nu va depăşi 20 m;

b) sunt admise numai conducte fără mufe;

c) eliminarea oricărei posibilităţi de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribuţie (cu interzicerea coturilor în "U" sub nivelul conductei);

d) apa sterila pentru spalarea chirurgicala se prepara în ziua utilizării ei.

ART. 90

(1) Sterilizarea la sterilizatoare cu oxid de etilenă se utilizează doar când nu exista alt mijloc de sterilizare adecvat pentru obiecte şi echipamente termosensibile; aceasta tehnica de sterilizare este delicata şi erorile de procedura pot duce fie la accidente prin sterilizare ineficienta, fie la accidente toxice la personal sau pacientii la care se utilizează materialul sterilizat cu oxid de etilenă.

(2) Sterilizarea cu oxid de etilenă se efectuează numai în statia centrala de sterilizare, special echipata şi deservita de personal calificat, instruit şi acreditat sa lucreze cu sterilizatoare cu oxid de etilenă.

(3) Este interzisă utilizarea sterilizarii cu oxid de etilenă pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgenta.

(4) Este interzisă sterilizarea cu oxid de etilenă a materialului medico-chirurgical a cărui compoziţie nu este cunoscută.

(5) Este interzisă resterilizarea cu oxid de etilenă a echipamentului medical constituit din părţi de policlorura de vinil sterilizat intial cu radiatii ionizante sau raze gamma.

(6) Este interzis a se fuma în încăperile unde se utilizează oxidul de etilenă; aceste încăperi trebuie ventilate în permanenta direct cu aer proaspăt (din exterior).

ART. 91

Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze:

a) vacuumare iniţială;

b) preincalzire;

c) îndepărtarea aerului cu umidificarea obiectelor;

d) sterilizare (expunere la gaz);

e) vacuumare finala;

f) purjare de aer şi ventilare;

g) aerare (desorbtie).

ART. 92

Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:

a) temperatura de 37°C, presiune subatmosferica, timp de sterilizare 180 de minute; durata procesului 4-8 ore;

b) temperatura de 55°C, presiune subatmosferica, timp de sterilizare 60 de minute; durata procesului 2-5 ore.

ART. 93

Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate de sterilizare specificati în cartea tehnica a aparatului.

ART. 94

Este obligatorie citirea cu atentie a instrucţiunilor de utilizare şi a cărţii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomandate de producător pentru materialele de sterilizat impachetate.

ART. 95

Verificarea eficientei sterilizarii se face respectând următoarele:

a) citirea şi interpretarea diagramelor înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: temperatura, presiunea, presiunea negativa (vidul) şi durata;

b) verificarea indicatorilor fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabricati pentru sterilizarea cu oxid de etilenă;

c) utilizarea pentru fiecare ciclu a testelor biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus subtillis.

ART. 96

În registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: numărul sarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea, observaţii, data la care s-a efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului. Data finala a desorbtiei va fi notată pe fiecare ambalaj.

ART. 97

Materialele sterilizate cu oxid de etilenă se utilizează doar după ce conţinutul în gaz a scăzut sub 2 ppm (2 mg/kg), valoare fixată prin consens.

ART. 98

Pentru a respecta prevederea din art. 90 se utilizează un spaţiu ventilat, cu o temperatura de cel puţin 20°C, care nu este utilizat în alte scopuri şi în care este interzisă stationarea personalului.

ART. 99

Perioada necesară desorbtiei este în funcţie de compozitia materialelor sterilizate.

ART. 100

Pentru sterilizatoarele cu oxid de etilenă care nu au inclusă în ciclul complet de sterilizare desorbtia la sfârşitul programului, timpul de desorbtie necesar pentru echipamente după extragerea din aparat este:

a) de 16 săptămâni, pentru materiale fabricate din poliamide;

b) de 6 săptămâni, pentru materiale fabricate din polietilena, teflon, latex, silicon, acetat de etilenvinil, poliuretan, polipropilen, PVC plastifiat.

ART. 101

(1) Sterilizarea la sterilizatoare cu abur şi formaldehida la temperaturi joase şi presiune subatmosferica este utilizata în statia centrala de sterilizare a unităţilor sanitare pentru sterilizarea obiectelor, echipamentelor sensibile la caldura, care pot fi deteriorate la temperaturile realizate în sterilizatoare cu abur convenţional; agentul de sterilizare este formaldehida, utilizata în procesul care are loc la presiune subatmosferica.

(2) Sterilizarea cu abur şi formaldehida la temperaturi joase şi presiune subatmosferica se efectuează numai în statia centrala de sterilizare, special echipata şi deservita de personal calificat, instruit şi acreditat sa lucreze cu astfel de aparate.

(3) Este interzisă utilizarea sterilizarii cu abur şi formaldehida la temperaturi joase şi presiune subatmosferica pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgenta.

(4) Formaldehida gaz într-un anumit amestec cu aerul este exploziva.

ART. 102

Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze:

a) testul de vacuumare;

b) îndepărtarea aerului cu umidificarea obiectelor;

c) sterilizarea (expunere la formaldehida);

d) purjarea aburului şi a aerului;

e) aerarea.

ART. 103

Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:

a) temperatura de 73°C, presiune subatmosferica, timp de sterilizare 10 minute; durata procesului 3-5 ore;

b) temperatura de 80°C, presiune subatmosferica, timp de sterilizare 10 minute;

c) temperatura de 65°C, presiune subatmosferica, timp de sterilizare 30 de minute.

ART. 104

Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate de sterilizare recomandaţi de producătorul aparatului.

ART. 105

Este obligatorie citirea cu atentie a instrucţiunilor de utilizare şi a cărţii tehnice a aparatului pentru a folosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomandate de producător pentru materialele de sterilizat impachetate.

ART. 106

Formaldehida este stocata în stare lichidă în doze de sticla dimensionate pentru un singur ciclu de sterilizare.

ART. 107

Sunt obligatorii achiziţionarea şi utilizarea de formaldehida îmbuteliată direct de către producător.

ART. 108

Verificarea eficientei sterilizarii se face respectând următoarele:

a) vor fi citite şi interpretate diagramele înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se citesc temperatura, presiunea, presiunea negativa (vidul) şi durata;

b) indicatorii fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabricati pentru sterilizarea cu formaldehida;

c) pentru fiecare ciclu se folosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus stearothermophyllus.

ART. 109

În registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: numărul sarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea, observaţii, data la care s-au efectuat întreţinerea şi verificarea aparatului.

ART. 110

Se noteaza pe fiecare ambalaj data sterilizarii.

ART. 111

Sterilizarea cu formaldehida se realizează în spaţii ventilate, destinate numai pentru aceasta activitate.

ART. 112

Este obligatoriu controlul periodic al concentratiei în aer a formaldehidei prin serviciul tehnic al spitalului.

ANEXA 1

la normele tehnice

LISTA

substanţelor chimice active permise în

produsele dezinfectante în Comunitatea Europeană

*T*

┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐

│   DENUMIREA SUBSTANŢEI      │        Număr CE       │       Număr CAS      │

│                             │(Comunitatea Europeană)│  (Chemical Abstract  │

│                             │                       │       Substances)    │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Nonanoic acid                │      203-931-2        │      112-05-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2,6-dimethyl-l,3-dioxan-4-   │      212-579-9        │      828-00-2        │

│yl acetate                   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tetradonium bromide          │      214-291-9        │      1119-97-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│.alpha.,.alpha.',.alpha."-   │      246-764-0        │     25254-50-6       │

│trimethyl-1,3,5-triazine-    │                       │                      │

│1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│3-Phenoxybenzyl-2-(4-        │      407-980-2        │      80844-07-1      │

│ethoxyphenyl)-2-             │                       │                      │

│methylpropylether/Etofenpr   │                       │                      │

│ox                           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│5-Chloro-2-(4-               │      418-890-8        │      3380-30-1       │

│chlorphenoxy)phenol          │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bis[1-cyclohexyl-1,2-        │                       │     312600-89-8      │

│di(hydroxyl-                 │                       │                      │

│.kappa.O)diazeniumato(2-     │                       │                      │

│)]copper                     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Formic acid                  │      200-579-1        │       64-18-6        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Citric acid                  │      201-069-1        │       77-92-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Chloroxylenol                │      201-793-8        │       88-04-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Thiram                       │      205-286-2        │      137-26-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Ziram                        │      205-288-3        │      137-30-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Metam-sodium                 │      205-293-0        │      137-42-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver chloride              │      232-033-3        │     7783-90-6        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Potassium                    │      205-292-5        │      137-41-7        │

│methyldithiocarbamate        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Disodium                     │      205-346-8        │      138-93-2        │

│cyanodithiocarbamate         │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2,4-Dichlorobenzyl alcohol   │      217-210-5        │     1777-82-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,3-didecyl-2-methyl-1H-     │      274-948-0        │    70862-65-6        │

│imidazolium chloride         │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bis(3-aminopropyl)-          │      433-340-7        │    86423-37-2        │

│octylamine                   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Formaldehyde                 │      200-001-8        │       50-00-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Benzoic acid                 │      200-618-2        │       65-85-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Propan-2-ol                  │      200-661-7        │       67-63-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Propan-1-ol                  │      200-746-9        │       71-23-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│L-(+)-lactic acid            │      201-196-2        │       79-33-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Hexa-2,4-dienoic             │      203-768-7        │      110-44-1        │

│acid/Sorbic acid             │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium benzoate              │      208-534-8        │      532-32-1        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sulphur dioxide              │      231-195-2        │     7446-09-5        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Calcium dihexa-2,4-dienoate  │      231-321-6        │     7492-55-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Polyvinylpyrrolidone iodine  │       Polimer         │    25655-41-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium hydrogensulphite      │      231-548-0        │     7631-90-5        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Disodium disulphite          │      231-673-0        │     7681-57-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium sulphite              │      231-821-4        │     7757-83-7        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver nitrate               │      231-853-9        │     7761-88-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Potassiurn sulphite          │      233-321-1        │    10117-38-1        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Dipotassium disulphite       │      240-795-3        │    16731-55-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Potassium (E, E)-hexa-2,4-   │      246-376-1        │    24634-61-5        │

│dienoate                     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-      │      252-615-0        │    35554-44-0        │

│Dichlorophenyl)ethyl]-1H-    │                       │                      │

│imidazole/Imazalil           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Reaction products of:        │      403-950-8        │    164907-72-6       │

│glutamic acid and N-(C12-    │                       │                      │

│14-alkyl)propylenediamine    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Potassium salts of fatty     │       Amestec         │                      │

│acids (C15-21)               │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│(±)-1-(.beta.-Allyloxy-2,4-  │Produs pentru protecţia│     73790-28-0       │

│dichlorophenylethyl)imidazo  │       plantelor       │                      │

│le/Technical grade imazalil  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Triclosan                    │      222-182-2        │      3380-34-5       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│252-Dibromo-2-               │      233-539-7        │     10222-01-2       │

│cyanoacetamide               │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Peracetic acid               │      201-186-8        │        79-21-0       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bromine chloride             │      237-601-4        │     13863-41-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Ethanol                      │      200-578-6        │        64-17-5       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Lignin                       │      232-682-2        │      9005-53-2       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│N-Didecyl-N-                 │       Polimer         │    214710-34-6       │

│dipolyethoxyammonium         │                       │                      │

│borate/Didecylpolyoxethyla   │                       │                      │

│mmonium borate               │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bronopol                     │      200-143-0        │        52-51-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Biphenyl-2-ol                │      201-993-5        │        90-43-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium 2-biphenylate         │      205-055-6        │       132-27-4       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Thiabendazole                │      205-725-8        │       148-79-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,2-Benzisothiazol-3(2H)-    │      220-120-9        │      2634-33-5       │

│one                          │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tetrahydro-1,3,4,6-          │      226-408-0        │      5395-50-6       │

│tetrakis(hydroxymethyl)imid  │                       │                      │

│azo[4,5-d]imidazole-         │                       │                      │

│2,5(1H,3H)-dione             │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Dodeeylguanidine             │      237-030-0        │     13590-97-1       │

│monohydrochloride            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Dimethyloctadecyl[3-         │      248-595-8        │     27668-52-6       │

│(trimethoxysilyl)propyl]am   │                       │                      │

│monium chloride              │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Melaleuca alternifolia,      │      285-377-1        │     85085-48-9       │

│ext./Australian tea tree oil │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2,4,8,10-tetra(terţ-butyl)-6-│      286-344-4        │     85209-91-2       │

│hydroxy-12H-                 │                       │                      │

│dibenzo[d,g][l,3,2]dioxapho  │                       │                      │

│sphocin 6-oxide, sodium salt │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │       Amestec         │    308074-50-2       │

│iodides                      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Aluminium sodium silicate-   │Produs pentru protecţia│    130328-20-0       │

│silver zinc                  │      plantelor        │                      │

│complex/Silverzinc-zeolite   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver zeolite A             │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Glutaral                     │      203-856-5        │       111-30-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Hydrogen peroxide            │      231-765-0        │      7722-84-1       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-  │      262-104-4        │     60207-90-1       │

│4-propyl-1,3-dioxolan-2-     │                       │                      │

│yl]methyl]-1H-1,2,4-         │                       │                      │

│triazole/Propiconazole       │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Chlorocresol                 │      200-431-6        │        59-50-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Glyoxal                      │      203-474-9        │       107-22-2       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│m-Cresol                     │      203-577-9        │       108-39-4       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Phthalaldehyde               │      211-402-2        │       643-79-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Hydroxyl-2-pyridone          │      212-506-0        │       822-89-9       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Copper                       │      231-159-6        │      7440-50-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Copper sulphate              │      231-847-6        │      7758-98-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium p-chloro-m-           │      239-825-8        │     15733-22-9       │

│cresolate                    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Mixture of 5-chloro-2-       │       Amestec         │     55965-84-9       │

│methyl-2H-isothiazol-3-one   │                       │                      │

│(EINECS 247-500-7) and 2-    │                       │                      │

│methyl-2H-isothiazol-3-one   │                       │                      │

│(EINECS 220-239-6)           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Monohydrochloride of         │        Polimer        │     27083-27-8       │

│polymer of N,N'''-1,6-       │                       │                      │

│hexanediylbis[N'-            │                       │                      │

│cyanoguanidine] (EINECS      │                       │                      │

│240-032-4) and               │                       │                      │

│hexamethylenediamine         │                       │                      │

│(EINECS 240-679-             │                       │                      │

│6)/Polyhexamethylene         │                       │                      │

│biguanide (monomer: 1,5-     │                       │                      │

│bis(trimethylen)-            │                       │                      │

│guanylguanidinium            │                       │                      │

│moeohydrochloride)           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│01igo-(2-(2-                 │       Polimer         │    374572-91-5       │

│ethoxy)ethoxyethyl           │                       │                      │

│guanidinium chloride)        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Poly-(hexamethylendiamine    │       Polimer         │     57028-96-3       │

│guanidinium chloride)        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Polyhexamethylene            │       Polimer         │     91403-50-8       │

│biguanide                    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Peroxyoctanoic acid          │                       │     33734-57-5       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,3-Bis(hydroxymethyl)urea   │      205-444-0        │       140-95-4       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2-Butanone, peroxide         │      215-661-2        │      1338-23-4       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tar acids, polyalkylphenol   │      284-893-4        │     84989-05-9       │

│fraction                     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Reaction product of          │      432-790-1        │                      │

│dimethyl adipate, dimethyl   │                       │                      │

│glutarate, dimethyl succiante│                       │                      │

│with hydrogen                │                       │                      │

│peroxide/Perestane           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver-zinc-aluminium-       │  Număr nealocat încă  │    398477-47-9       │

│boroephosphate glass/Glass   │                       │                      │

│oxide, silver- and zinc-     │                       │                      │

│containing                   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Polymer of N-                │       Polimer         │     25988-97-0       │

│Methylmethanamine            │                       │                      │

│(EINECS 204-697-4 with       │                       │                      │

│(chloromethyl)oxirane        │                       │                      │

│(EINECS 203-439-             │                       │                      │

│8)/Polymeric quatemary       │                       │                      │

│ammonium chloride            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Dichlorophen                 │      202-567-1        │        97-23-4       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium 2,4,6-                │      223-246-2        │      3784-03-0       │

│trichlorophenolate           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-      │      258-067-9        │     52645-53-1       │

│dichlorovinyl)-2,2-          │                       │                      │

│dimethylcyclopropanecarbo    │                       │                      │

│xylate/Permethrin            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Amines, n-C10-16-            │       Amestec         │    139734-65-9       │

│alkyltrimethylenedi-,        │                       │                      │

│reaction products with       │                       │                      │

│chloroacetic acid            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Didecyldimethylammonium      │      230-525-2        │      7173-51-5       │

│chloride                     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium hypochlorite          │      231-668-3        │      7681-52-9       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Calcium hypochlorite         │      231-908-7        │      7778-54-3       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Chlorine                     │      231-959-5        │      7782-50-5       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      269-919-4        │     68391-01-5       │

│compounds, benzyl-C12-18-    │                       │                      │

│alkyldimethyl, chlorides     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      270-325-2        │     68424-85-1       │

│compounds, benzyl-C12-16-    │                       │                      │

│alkyldimethyl, chlorides     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      270-331-5        │     68424-95-3       │

│compounds, di-C8-10-         │                       │                      │

│alkyldimethyl, chlorides     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      287-089-1        │     85409-22-9       │

│compounds, benzyl-C12-14-    │                       │                      │

│alkyldimethyl, chlorides     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      287-090-7        │     85409-23-0       │

│compounds, C12-14-           │                       │                      │

│alkyl[(ethylphenyl)methyl]di │                       │                      │

│methyl, chlorides            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│6-                           │      410-850-8        │    128275-31-0       │

│(Phthalimido)peroxyhexanoi   │                       │                      │

│c acid                       │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bacillus sphaericus          │    Micro-organism     │    143447-72-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bacillus thuringiensis subsp.│    Micro-organism     │                      │

│Israelensis Serotype H14     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │ Amestec de substanţe  │                      │

│compounds                    │  din lista EINECS*    │                      │

│(benzylalkyldimethyl (alkyl  │                       │                      │

│from C8-C22 saturated and    │                       │                      │

│unsaturated, and tallow      │                       │                      │

│alkyl, coco alkyl and soya   │                       │                      │

│alkyl) chlorides, bromides,  │                       │                      │

│or hydroxides)/BKC           │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │ Amestec de substanţe  │                      │

│compounds                    │  din lista EINECS*    │                      │

│(dialkyldimethyl(alkyl from  │                       │                      │

│C6-C18 saturated and         │                       │                      │

│unsaturated, and tallow      │                       │                      │

│alkyl, coco alkyl and soya   │                       │                      │

│alkyl)chlorides, bromides,   │                       │                      │

│or methylsulphates)/DDAC     │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Poly(oxy-1,2-ethanediyl),    │        Polimer        │     94667-33-1       │

│.alpha.-[2-                  │                       │                      │

│(didecylmethylammonio)eth    │                       │                      │

│yl]-.omega.-hydroxy-,        │                       │                      │

│propanoate (salt)            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Salicylic acid               │      200-712-3        │        69-72-7       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Glycollic acid               │      201-180-5        │        79-14-1       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │      309-206-8        │    100085-64-1       │

│compounds, [2-[[2-[(2-       │                       │                      │

│carboxyethyl)(2-             │                       │                      │

│hydroxyethyl)amino]ethyl]a   │                       │                      │

│mino]-2-oxoethyl]coco        │                       │                      │

│alkyldimethyl, hydroxides,   │                       │                      │

│inner salts                  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Hydrogen                     │      231-595-7        │      7647-01-0       │

│chloride/Hydrochloric acid   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium hydrogen 2,2'-        │      233-457-1        │     10187-52-7       │

│methylenebis[4-              │                       │                      │

│chlorophenolate]             │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tetrakis(hydroxymethyl)pho   │     259-709-0         │     55566-30-8       │

│sphonium sulphate (2:1)      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Quaternary ammonium          │     273-545-7         │     68989-01-5       │

│compounds, benzyl-C12-18-    │                       │                      │

│alkyldimethyl, salts with    │                       │                      │

│1,2-benzisothiazol-3(2H)-    │                       │                      │

│one 1,1-dioxide (1:1)        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,3-Dibromo-5,5-             │     201-030-9         │        77-48-5       │

│dimethylhydantoin            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,3-Dichloro-5,5-            │     204-258-7         │       118-52-5       │

│dimethylhydantoin            │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Disodium tetraborate,        │     215-540-4         │      1330-43-4       │

│anhydrous                    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium bromide               │     231-599-9         │      7647-15-6       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Boric acid                   │     233-139-2         │     10043-35-3       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Disodium octaborate          │     234-541-0         │     12280-03-4       │

│tetrahydrate                 │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Bromochloro-5,5-             │     251-171-5         │     32718-18-6       │

│dimethylimidazolidine-2,4-   │                       │                      │

│dione                        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│13-Dichloro-5-ethyl-5-       │     401-570-7         │     89415-87-2       │

│methylimidazoiidine-2,4-     │                       │                      │

│dione                        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Nabam                        │     205-547-0         │       142-59-6       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium hydrogencarbonate     │     205-633-8         │       144-55-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol- │     214-754-5         │      1192-52-5       │

│3-one                        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Mecetronium ethyl sulphate   │     221-106-5         │      3006-10-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│(Ethylenedioxy)dimethanol    │     222-720-6         │      3586-55-8       │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-   │     225-208-0         │      4719-04-4       │

│triazine-1,3,5-triyl)        │                       │                      │

│triethanol                   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-  │     229-222-8         │      6440-58-0       │

│dimethylimidazolidine-2,4-   │                       │                      │

│dione                        │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│3,3'-Methylenebis[5-         │     266-235-8         │     66204-44-2       │

│methyloxazolidine]/Oxazoli   │                       │                      │

│din                          │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Magnesium-                   │     279-013-0         │     84665-66-7       │

│monoperoxyphthalat-          │                       │                      │

│hexahydrate                  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tributyltetradecylphosphoni  │     279-808-2         │     81741-28-8       │

│um chloride                  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Urea, N,N'-                  │     292-348-7         │     90604-54-9       │

│bis(hydroxymethyl)-,         │                       │                      │

│reaction products with 2-(2- │                       │                      │

│butoxy ethoxy )ethanol,      │                       │                      │

│ethylene glycol and          │                       │                      │

│formaldehyde                 │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver sodium hydrogen       │ Număr nealocat încă   │                      │

│zirconium phosphate          │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│N-(3-aminopropyl)-N-         │      219-145-8        │     2372-82-9        │

│dodecylpropane-1,3-diamine   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium chlorite              │      231-836-6        │     7758-19-2        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium chlorate              │      231-887-4        │     7775-09-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Chlorine dioxide             │      233-162-8        │    10049-04-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│D-gluconic acid, compound    │      242-354-0        │    18472-51-0        │

│with N, N"-bis(4-            │                       │                      │

│chlorophenyl)-3,12-diimino-  │                       │                      │

│2,4,11,13-                   │                       │                      │

│tetraazatetradecanediamidin  │                       │                      │

│e(2: 1)                      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Benzoxonium chloride         │      243-008-1        │    19379-90-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Amines, C10-16-              │      274-687-2        │    70592-80-2        │

│alkyldimethyl, N-oxides      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Tosylchloramide sodium       │      204-854-7        │      127-65-1        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Pyridine-2-thiol 1-oxide,    │      223-296-5        │     3811-73-2        │

│sodium salt                  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Iodine                       │      231-442-4        │     7553-56-2        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Ammonium bromide             │      235-183-8        │    12124-97-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2-methyl-2H-isothiazol-3-    │      220-239-6        │     2682-20-4        │

│one                          │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Pentapotassium               │      274-778-7        │    70693-62-8        │

│bis(peroxymonosulphate)      │                       │                      │

│bis(sulphate)                │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│N,N'-(decane-1,10-diyldi-    │      274-861-8        │    70775-75-6        │

│1(4H)-pyridyl-4-             │                       │                      │

│ylidene)bis(octylammonium    │                       │                      │

│)dichloride                  │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Triclocarban                 │      202-924-1        │      101-20-2        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Silver                       │      231-131-3        │     7440-22-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Active chlorine: mixture of  │       Amestec         │                      │

│hypochlorous acid and sodium │                       │                      │

│hypochlorite produced în situ│                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Symclosene                   │      201-782-8        │       87-90-1        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Benzyl benzoate              │      204-402-9        │      120-51-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Benzethonium chloride        │      204-479-9        │      121-54-0        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│2-Phenoxyethanol             │      204-589-7        │      122-99-6        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Cetylpyridinium chloride     │      204-593-9        │      123-03-5        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Nitromethylidynetrimethano l │      204-769-5        │      126-11-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Potassium                    │      204-875-1        │      128-03-0        │

│dimethyldithiocarbamate      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium                       │      204-876-7        │      128-04-1        │

│dimethyldithiocarbamate      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Monolinuron                  │      217-129-5        │     1746-81-2        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Triclosene sodium            │      220-767-7        │     2893-78-9        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Sodium                       │      220-767-7        │     51580-86-0       │

│dichloroisocyanurate         │                       │                      │

│dihydrate                    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Terbuthylazine               │      227-637-9        │     5915-41-3        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│(benzyloxy)methanol          │      238-588-8        │    14548-60-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Mixture of cis- and trans-p- │      255-953-7        │    42822-86-6        │

│menthane-3,8 diol/Citriodiol │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Mixture of 1-                │       Amestec         │                      │

│phenoxypropan-2-ol           │                       │                      │

│(EINECS 212-222-7) and 2-    │                       │                      │

│phenoxypropanol (EINECS      │                       │                      │

│224-027-4)                   │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Active Chlorine:             │       Amestec         │                      │

│manufactured by the reaction │                       │                      │

│of hypochlorous acid and     │                       │                      │

│sodium hypochlorite produced │                       │                      │

│în situ                      │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Guazatine triacetate         │Produs pentru protecţia│   115044-19-4        │

│                             │       plantelor       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Homopolymer of 2-terţ-       │       Polimer         │    26716-20-1        │

│butylaminoethyl              │                       │                      │

│methacrylate (EINECS 223-    │                       │                      │

│228-4)                       │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│N,N,N',N' -                  │       Polimer         │    31075-24-8        │

│Tetramethylethylenediamine   │                       │                      │

│-bis(2-chloroethyl) ether    │                       │                      │

│copolymer                    │                       │                      │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Ethylene oxide               │      200-849-9        │       75-21-8        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Clorophene                   │      204-385-8        │      120-32-1        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│Benzothiazole-2-thiol        │      205-736-8        │      149-30-4        │

├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│(benzothiazol-2-             │      244-445-0        │    21564-17-0        │

│ylthio)methyl thiocyanate    │                       │                      │

└─────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

*)EINECS = Inventarul European al Substanţelor Comerciale Existente

*ST*

ANEXA 2

la normele tehnice

LISTA

standardelor din România aplicabile în unităţile

sanitare, în domeniul curatarii, dezinfectiei şi sterilizarii

*T*

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1040:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Activitatea bacterici-

da de baza, Metoda de testare şi prescripţii (faza 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1275:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Activitatea fungicida

de baza. Metoda de testare şi prescripţii (faza 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1276:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ al

suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a anti-

septicelor şi dezinfectantelor chimice, utilizate în dome-

niul agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic şi în

colectivităţi. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2/

etapa 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1650:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ al

suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a antisep-

ticelor şi dezinfectantelor chimice, utilizate în domeniul

agroalimentar, în industrie, în domeniul casnic şi în colec-

tivitati. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2/etapa 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1499:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectia igienica a

mainilor prin spalare. Metoda de testare şi prescripţii,

(faza 2/etapa 2)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1500:2000   Antiseptice şi dezinfectante chimice. Dezinfectia igienica a

mainilor prin frecare. Metoda de testare şi prescripţii

(faza 2/etapa 2)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 13624:2004  Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ al

suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide a dezin-

fectantelor pentru instrumentar, utilizate în domeniul medi-

cal Metoda de testare şi prescripţii (faza 2/etapa 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 13727:2004  Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ al

suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a dezin-

fectantelor pentru instrumentar, utilizate în domeniul medi-

cal. Metoda de testare şi prescripţii (faza 2/etapa 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 14348:2005  Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testul cantitativ al

suspensiei pentru evaluarea activităţii micobactericide a

dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfec-

tantelor pentru instrumentar. Metode de testare şi cerinţe

(faza 2/etapa 1)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1174-1:1999 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea populaţiei

de microorganisme pe produs.

Partea 1: Cerinţe

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1174-2:1999 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea populaţiei

de microorganisme pe produs.

Partea 2: Ghid

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1174-3:1999 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Estimarea populaţiei

de microorganisme pe produs.

Partea 3: Ghid pentru metodele de validare a tehnicilor

microbiologice

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 13060:2004  Sterilizatoare mici cu abur

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 13824:2005  Sterilizarea dispozitivelor medicale. Tratarea aseptica a

dispozitivelor medicale lichide.

Cerinţe

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 14180:2004  Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu

abur şi formaldehida la temperatura joasa. Cerinţe şi

încercări

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 1422:2003   Sterilizatoare de uz medical. Sterilizatoare cu oxid de

etilenă. Cerinţe şi metode de verificare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 285:2003    Sterilizare. Sterilizare cu abur. Sterilizatoare mari

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 550:1997    Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de

rutina pentru sterilizarea cu oxid de etilenă

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 552:2001    Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de

rutina pentru sterilizare prin iradiere

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 552:2001/   Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de

A1:2003           rutina pentru sterilizare prin iradiere

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 552:2001/   Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de

A2:2003           rutina pentru sterilizarea prin iradiere

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 554:2003    Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de

rutina pentru sterilizarea cu caldura umeda

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 556-1:2003  Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispo-

zitivele medicale etichetate "steril".

Partea 1: Cerinţe pentru dispozitivele medicale sterilizate

în faza finala

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 556-2:2004  Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispo-

zitivele medicale etichetate STERIL.

Partea 2: Cerinţe pentru dispozitivele medicale procesate

aseptic

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 867-3:2003  Sisteme nebiologice pentru utilizare în sterilizatoare.

Partea 3: Specificaţie pentru indicatorii de Clasa B utili-

zati în testul Bowie şi Dick

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 868-1:2003  Materiale şi sisteme de ambalare pentru dispozitivele medi-

cale care urmează a fi sterilizate

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN 980:2003    Simboluri grafice utilizate pentru etichetarea dispozitive-

lor medicale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN ISO 10993-  Evaluarea biologica a dispozitivelor medicale. Partea 1:

1:2004            Evaluare şi testare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN ISO 11140-  Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori

1:2006            chimici. Partea 1: Cerinţe generale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN ISO         Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii.

13485:2004        Cerinţe pentru scopuri de reglementare

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN ISO         Sterilizarea dispozitivelor medicale de unica utilizare

14160:2003        cu conţinut de materiale de origine animala. Validare şi

control de rutina al sterilizarii prin agenţi de sterilizare

chimici lichizi

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SR EN ISO         Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea

14937:2003        sănătăţii. Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului

de sterilizare, desfăşurarea, validarea şi controlul de

rutina al proceselor de sterilizare pentru dispozitivele

medicale

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

EN ISO 9001:2000  Sisteme de management al calităţii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*